| 序号 | 支气管镜系统技术参数 |
| --- | --- |
| 一、 | 总则 |
| 1.3 | 在中国拥有四处以上的内镜技术培训中心，在省内拥有两处以上的内镜技术培训中心（需提供省内培训中心的地址、联系方式及联系人）并对我院医生进行培训和技术指导。 |
| 1.4 | 所投标产品应包含（高清图像处理装置主机/内窥镜冷光源/内镜高清液晶监视器/专用吊塔/电子支气管内窥镜/治疗型电子支气管内窥镜/图文工作站） |
| 二、 | 图像处理装置主机（1台） |
| *2 | 主机/光源要求分体设计 |
| 2.1 | 全高清摄像系统，可以输出1080P的高清数字信号，具有≥3种HDTV信号输出方式（DVI、SDI、RGB、YPbPr） |
| 2.2 | 具有顺次成像方式的功能； |
| *2.3 | 具有特殊光（窄波光、自发荧光）观察功能； |
| 2.4 | 具有IHB色图显示功能； |
| 2.5 | 具有画面大小切换功能； |
| 2.6 | 一键式插拔，安装内镜更方便 |
| 2.7 | 具有≥3种的轮廓强调和构造强调功能； |
| 2.8 | 具有自动增益控制功能； |
| 2.9 | 具有色彩强调功能≥14级 |
| 2.10 | 具有预冻结功能快速实时冻结功能； |
| 2.11 | 具有≥3种的测光模式选择功能； |
| 2.12 | 通过键盘可存入≥40名操作者及其名下各种详细设置数据，并可通过USB进行数据转移 |
| 2.13 | 可以在显示器上同时显示实时内镜图像，另外显示2副冻结图像 |
| 2.14 | 具备16：9，16：10，两种以上不同的长宽比图像输出格式，保证可以适用不同的监视器 |
| *2.15 | 兼容性：可兼容同一品牌胃镜、结肠镜，支气管镜、电子软性胸腔镜、十二指肠镜、超声小探头系统，超声内镜。 |
| 三、 | 内窥镜冷光源1台 |
| 3 | 要求和主机分体设计 |
| 3.1 | 主灯：≥300W氙气短弧灯（无臭氧，持续照明≥500H）； |
| 3.2 | 具有特殊光专用滤光系统，同一台光源可实现窄波光和自体荧光功能 |
| 3.3 | 气泵具有调节送气压力≥3级功能； |
| 3.4 | 具有≥17档自动曝光功能； |
| 3.5 | 具有强透光定位功能； |
| 四、 | 内镜高清液晶监视器1台 |
| 4 | ≥26寸全HD图像； |
| 4.1 | 具有水平翻转和180°旋转功能，为诊疗过程提供合适的图像显示； |
| 4.2 | 至少具有画中画、画外画、克隆输出三种显示模式，能够查看不同的实时图像； |
| 五、 | 内镜专用吊塔 1套 |
| 5 | 显示器支臂可上、下、左、右旋转角度自由移动，自由悬停。 |
| 六、 | 电子支气管内窥镜1件 |
| 6 | 视野角：≥120°； |
| 6.1 | 视野深度：≤2—100mm； |
| 6.2 | 视野方向：0°前视； |
| 6.3 | 弯曲角度：向上≥210°，向下≥130°； |
| 6.4 | 先端部外径：≤4.82 mm； |
| 6.5 | 插入部外径：≤4.90mm； |
| 6.6 | 活检孔内径：≥1.95mm； |
| 6.7 | 有效长度：≥600mm； |
| 6.8 | 防水接头设计，洗消时无需防水帽； |
| *6.9 | 插入部具有旋转功能； |
| 七、 | 治疗型电子支气管内窥镜 1件 |
| 7 | 视野角：≥120°； |
| 7.1 | 视野深度：≤2—100mm； |
| 7.2 | 视野方向：0°前视； |
| 7.3 | 弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°； |
| 7.4 | 先端部外径：≤5.9 mm； |
| 7.5 | 插入部外径：≤6.0mm； |
| 7.6 | 活检孔内径：≥2.9mm； |
| 7.7 | 有效长度：≥600mm； |
| *7.8 | 防水接头设计，洗消时无需防水帽； |
| 7.9 | 插入部具有旋转功能； |
| 八、 | 图文工作站1套 |
| 8 | 内窥镜软件功能：高清采集卡、用户权限管理、病人快速登记、图像采集区域设置及存储、快速打印诊断报告等； |
| 8.1 | 显示器：≥21英寸宽屏液晶显示器； |
| 8.2 | 彩色喷墨打印机一台； |
| 8.3 | 品牌计算机一台：内存：≥4GB 硬盘：≥2T； |