肺功能测试系统技术参数

设备配置及技术参数要求：

一、用途及功能：适用于通气检查，一口气弥散检查，一口气残气检查，肺功能舒张试验。

二、功能要求：

- 慢肺活量：只需一次吹气测试即可得到VCmax、VT、ERV、BF和MV等参数值。

- 流速容量环/用力肺活量：可测量FEV1, FVC, FEV1/VCin %,FEV1/FVC %, FEV1/VCmax %,FEF75, FEF50, FEF25, PEF, FIV1,PIF, MIF50等参数。只需一次吹气测试可同时得到流速容量环和时间肺活量曲线和数据，同时得到分钟最大通气量MVV值，测用力肺活量时有适合儿童测试的吹蜡烛和吹气球的三维动画辅助测试程序，具备流速容量环激励软件。

- 一口气法弥散和残气要同时测得。

- 一口气弥散的样本量和死腔量可以设置。

5、内呼吸弥散功能的测量：无须病人屏气，适合于呼吸困难、COPD病人、老人及儿童

6、一口气弥散要有辅助学习测试模式功能。

7、支持支气管舒张试验。

8、中文WindowsXP操作系统，操作简单，运行稳定，易于维护升级，软件免费升级。

9、系统能够对病人的测试参数进行统计分析，并有直观的图表显示。

10、中国人的预计值系统：具备真正符合中国人的预计正常参考值系统。

三、技术参数：

* 1、流速容量传感器： 流速测试 双向压差流速传感器,核心部件筛网要求是铂金丝制成, 具备自动恒温加热装置;易拆卸更换方便，消毒更彻底,避免交叉感染，可永久使用。 范围 0 - ±20 L/s。 精度 0.2 - 12 L/s ±2 %。 阻力 <0.05 kPa/(L/s) at 10 L/s 容量测试 数字积分法。 范围 0 - ±20 L。 精度5 mL。 口压piezo-resistive。 范围±20 kPa。 精度< ±2 %。

*2、气体分析器： CO 分析器 电化学法。 范围 0 - 0.4 %。 精度 0.0003 %。 氦分析器 热传导法。 范围 0 - 9.5 %。 精度 0.05 %。 自动校准

3、外置BTPS环境参数传感器 大气压：500－1200Kpa。 温度：0－40℃。 相对湿度：0－95％。

4、使用肺功能规范化万里行所采用的三流速定标方式定标

四、计算机配置：

- DELL商务计算机， 方屏液晶显示器，（参考HP）彩色喷墨打印机（工作环境：winXP），可进行远程数据交换和会诊。

- 带不间断稳压电源的可移动台车，前后有防尘柜门，键盘拖架可360度旋转，带可移动悬臂。

五、售后服务：

*1、厂家在国内设有经过工商行政注册的驻华分支机构（提供相关资质），且售后服务人员须取得厂家培训合格的资格证书（提供复印件），以实现日后在售后服务工作中的双重保障。

六、市场占有率：

1、市场占有率高，省内同品牌大型肺功能仪装机超过30台以上，便于实行医疗报告互认，学术交流

七、可提供证明：

- 原厂技术参数（datasheet）。

- 正规厂家有效授权。

- 产品在国家食品药品管理局注册证。

- 国内用户名单，省内用户名单。

5、厂家在国内设有经过工商行政注册的驻华分支机构（提供相关资质），且售后服务人员须取得厂家培训合格的资格证书（提供复印件）。