体外膜肺氧合系统技术参数

设备配置要求及用途：在手术室、ICU或急诊救治转运中，将血液从体内引流到体外，经人工膜肺氧合后，再将氧合血灌注入体内，维持机体重要器官的循环和氧供;ECMO能对严重的呼衰、心衰患者进行长时间支持，使患者心肺得以充分休息，为心肺功能的恢复赢得时间。

具体技术参数：

- 离心泵主机：1台

- 工作原理： 磁性耦合原理

- **配备内置电源、外接交流电、心肺机电源等三种供电模式。

- 外接交流电额定电压: 230/240 V 交流电

- **内置电源可自动反复充电，开机带电源电量显示，满充时可持续供电≥90分钟

- 离心泵既可独立应用，也可安装在心肺机底座上，与心肺机整合集成工作，并可提供搏动灌注模式；

- **为了便于ICU病人转运，离心泵主机总重量<15kg

- 具备开机自检、实时自检及错误诊断功能，提供流量高低限报警，转速低限报警

- 多种模式选择：转速模式/流量模式，为系统运行提供稳定的流量和转速

- 离心泵驱动装置：1台

- **驱动自带集成的超声波流量监测传感器，提供保护血液的安全持久、实时精准的流量监测

- 流量范围：0～9.99 L/min

- **流量显示分辨率：0.01 L/min

- **流量测量精度：0.05L/min

- **转速范围：0～5,000 RPM

- 转速显示分辨率：1RPM

- 转速显示精确度： ±20RPM

- **驱动自带集成的超声气泡监测传感器 ，提供保护血液的安全持久、实时精准的气泡监测

- 气泡报警和气泡＞5 mm (0.065 cm3)停泵功能

- 最大压差：750mmHg

- **泵头预充量：≤32ml，减少患者血液损耗

- **泵头表面积：≤190cm2 ，血液保护，减少异物接触面

- 泵头进/出口径：3/8”

- 泵头无金属支撑轴，没有淤滞区域，避免了因摩擦产热而引发的血栓

- **泵头带保护血液的肝素涂层，CE安全认证≥14天

- **为保证长时间体外生命支持，提供完整肝素涂层套包，包括渗透膜氧合器，离心泵头，全套管路系统及完备配件，CE安全使用认证时间≥14天

- 离心泵紧急手摇驱动装置：1台

- **磁性耦合原理，在紧急状态下，可手动维持机器运转，最大限度保证患者安全。

- **带转速显示，并有红色转速报警指示灯，和绿色安全转速指示灯，保证紧急驱动的安全性

- 传动比率：1:39

- 转速范围：1500—5000 RPM

- 转速精度：±250 RPM

- 显示分辨率：500 RPM

- 直径×长度:102×270 mm，长度（折起的手柄）:185 mm，重量:约 2.2 kg

- 氧合器专用变温水箱：1台

- 工作原理：半导体升降温，水循环，无氟环保

- 输入电压：220V

- 环境温度：10～30℃

- 温度设定范围：15～39℃

- 不需要外接体温传感器

- 机内出水温度传感器及温度显示器

- 机内回水温度传感器及温度显示器

- 对话框显示设置工作及故障信息

- 低水位声光报警

- 空氧混合器：1台

- 精确调节进入氧合器的空气、氧气百分比及流量控制

- **FiO2: 21%到100%

- 精确度±3%

6.凝血时间测定仪（ACT）：1台

6.1进口产品，操作方便

6.2**可以准确测定凝血酶元时间，为临床抗凝剂的使用提供依据

6.3 采用液态高岭土试剂测量方法

6.4 每次测试采血量小于1ml

6.5 **产品便于移动，便于进行床旁及快速检测

7.配备ECMO设备的专用台车

7.1 主体结构采用不锈钢材质，牢固结实

7.2 **至少配备1套输液架

产品配置清单

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 离心泵(含主机、驱动装置、应急手动装置等) | 1台 |
| 空氧混合器 | 1台 |
| 医用物理升温仪 | 1台 |
| ECMO台车 | 1台 |
| ACT监测仪 | 1台 |
| 氧合器支架 | 1个 |
| 输液架 | 1个 |
| 空气管道 | 1套 |
| 氧气管道 | 1套 |
| 维修手册 | 1本 |