彩色多普勒超声系统技术参数

设备名称：彩色多普勒超声系统

数    量：一套

设备用途说明：

全身临床应用型彩色多普勒超声诊断仪，用于乳腺、胎儿筛查、新生儿、妇科超声、盆底超声、腹部、泌尿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足临床开展新技术应用的需求。

主要技术规格及系统概述：

4.1主机成像系统包括：

*4.1.1 具备≥21英寸LED高分辨率液晶显示器，采用IPS平板转换技术，分辨率1920*1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可视角度180°，可上下左右任意旋转，可前后折叠；

*4.1.2 具备液晶触摸屏≥13英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数；

4.1.3 数字化二维灰阶成像单元及M型显像单元；

4.1.4 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括 PW 、CW和 HPRF)；

4.1.5 高分辨率二维图像及M型显示模式（包括灰阶M型和彩色M型）；

4.1.6 彩色多普勒成像：彩色多普勒速度图，彩色多普勒能量图；

4.1.7 彩色组织多普勒成像：彩色组织多普勒速度图，彩色组织多普勒能量图；

4.1.8 血流脉冲波频谱多普勒、组织频谱多普勒、连续波频谱多普勒；

4.1.9 实时二同步/三同步能力；

4.1.10频谱及图像电影回放功能；

4.1.11自动频谱跟踪及计算；

4.1.12全数字化多波束形成器；

4.1.13 组织谐波成像（具备三种谐波成像技术）；

4.1.14宽频带、多频变频成像，二维、彩色、M型、频谱多普勒分别独立变频，频率可视可

调并可在屏幕上显示具体数值；

4.1.15动态组织对比增强技术DTCE或SRI斑点噪音去除技术或XRES像素优化技术，可改善边界，降低噪声，减少伪像，分级可调；

4.1.16具备真实高级空间复合成像技术，可做曲别针试验（附图）；

4.1.17动态组织优化技术，使图像不至过饱和，分级可视可调；

4.1.18 一键智能优化功能及自动彩色技术，可实时优化二维图像和彩色多普勒；

4.1.19具备组织多普勒成像技术DTI并具备组织多普勒定量分析功能，可显示彩色、M型、

频谱、能量四种模式；

4.1.20具备解剖M型和二维灰阶模式下360°心功能测量技术（附图）；

4.1.21 具备高清放大技术：高清放大感兴趣区域，无细节丢失；

*4.1.22 具有彩色血流多普勒速度定量识别技术，可自动实时识别血流边界、湍流、射流血流标示技术（提供证明图片）

4.1.23 内置一体化超声工作站；

4.1.24 内置DICOM3.0标准输出接口；

*4.1.25血管增强技术：通过数字化的减影技术，增强血管的二维显示，可清晰显示血管腔和

血管壁的结构(提供证明图片)；

4.1.26具备超宽视野成像扫描技术，扫查长度≥200cm，线阵、凸阵探头具备；

4.1.27测量功能，电影回放功能

4.1.28自动卵泡测量技术：支持多卵泡测量，能够自动识别卵泡边界、捕获和记录测量结果值；

4.1.29自动产科测量技术：基于大量的数据库，可识别胎儿的解剖结构，自动测量胎儿相关

的参数：双顶径、头围、腹围、股骨长等；

4.2测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

4.2.1 一般测量, 距离、面积、周长等

4.2.2 妇科、产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数等；

4.2.3 心脏功能测量；

4.2.4 具备解剖M型测量和二维灰阶模式下360°心功能测量；

4.2.5 多普勒血流测量与分析（含自动多普勒频谱包络计算）；

4.2.6 外周血管测量与分析；

4.3 图像存储（电影）回放重现及病案管理单元

4.3.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输;

*4.3.2 硬盘≥500G, DVD/USB 图像存储，电影回放重现单元2729帧；

4.3.3 具备主机硬盘图像数据存储；

4.3.4一体化的剪切版功能，方便图像浏览，调取动、静态图像；

4.3.5 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

*4.3.6 具备6个USB接口，CD－RW及DVD-RW驱动，图像储存格式可用于PC计算机无需

特殊软件；

4.3.7 具备并开通DICOM 连接、Worklist、Print、MPPS等功能；

4.4输入/输出信号：

4.4.1输入：DVI、DICOM、USB接口、外部视频、RGB彩色视频

4.4.2输出：DVI、VGA、 外部视频、DICOM、USB接口、RGB彩色视频

4.5连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件

*4.6所投机型为各厂家2017年后最新发布的最新机型，发布日期以首次注册证日期为准

系统技术参数及要求：

5.1系统通用功能：

5.1.1监视器：≥21英寸LED高分辨率液晶显示器采用IPS平板转换技术，分辨率

1920*1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可视角度180°，可上下左右任意旋转，可前

后折叠；

5.1.2液晶触摸屏≥13英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数；

*5.1.4 探头接口选择：≥4个，全部激活可互换通用；

5.1.5 具备耦合剂加热装置，温度3档可调；

5.1.6 预设条件：针对不同检查部位，预置最佳化图像检查条件，减少操作时的调节及常用

所需外部调节

5.1.7 安全性能：符合国家进口商品安全质量要求；

- 5.2探头规格

5.2.1 二维、彩色、多普勒均可独立变频；

*5.2.2 腹部凸阵探头具备透镜探头技术：2.5-5.0 MHz（频率数值可视可调）；

5.2.3 血管/小器官线阵探头具备宽频变频技术：6.2–10.0MHz（频率数值可视可调）；

5.2.4 心脏相控阵探头具备宽频变频技术：1.1-4.8MHz（频率数值可视可调）；

5.2.5扫描深度≥30cm；

5.2.6 B/D 兼用：凸阵：B/PWD；线阵: B/PWD；相控阵：B/PWD、B/CWD；

5.2.7 探头可配穿刺导向装置；

*5.2.8 腔内探头扫查角度≥210°

5.3二维显像主要参数：

*5.3.1 成像速度：相控阵探头，全视野，18cm深度时，帧速度≥72帧/秒

凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速度≥53帧/秒

5.3.2 显示模式：全屏、无缝双幅显示、双幅实时显示，四幅显示，90°图像旋转；

*5.3.3 二维图像成像频率变频数≥5个，所有频率均可视可调；

5.3.4 增益调节：TGC增益补偿≥6段，B/M可独立调节；

5.3.5 高清放大：放大时信息量增加，提高分辨率及帧频；

5.3.6 接收方式：独立接收和发射通道数，多被信号并行处理；

5.3.7 接收超声信号系统动态范围≥226dB；

*5.3.8 线密度 ≥ 510线/帧；

5.3.9 二维灰阶成像≥256灰阶；

5.4彩色多普勒

5.4.1显示方式：速度图（CDV）、能量图（CPA）、方向性能量图（DCPA）

5.4.2 扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，彩色扫描帧速率≥12帧/秒；

5.4.3 能量多普勒背景增强：

5.4.4具有双同步/三同步显示（B/D/CDV）

5.4.5 自动彩色血流技术：分级可调，提供最优化血流状态

5.4.6 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比；

*5.4.7 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-15°～ +15°

- 5.5频谱多普勒：

5.5.1显示模式：脉冲波多普勒（PWD）

连续波多普勒 (CWD)

脉冲重复频率  (HPRF)

5.5.2频谱多普勒 (PWD) 的中心频率可选择≥2个

*5.5.3频谱多普勒取样容积范围：1mm---20.0mm多级可调

*5.5.4最低测量速度：≤ 0.1cm/s (非噪声信号)

*5.5.5零位移动≥17级；

5.5.6显示控制：反转显示（上/下） 、零移位、B-刷新、放大、D扩展、B/D扩展，局放及

移位；

5.5.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；

5.5.8 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算；

5.6超声功率输出调节：

5.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER

5.6.2 输出功率选择分别分级可调

5.7记录装置

5.7.1内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP

或JPG等PC通用格式直接储存

5.7.2主机硬盘容量≥500GB

5.7.3 DVD-RW或USB图像存储

*5.7.4 USB接口≥6个，用于图像传输

5.8技术手册：

中文操作手册